| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ПНСТ ― 202 (Проект, окончательная редакция) |

НЕФТЬ

Определение содержания хлорорганических соединений поточным анализатором

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Москва Российский институт стандартизации 202

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «ХРОМОС Инжиниринг» (ООО «ХРОМОС Инжиниринг»), Техническим комитетом 
по стандартизации ТК 031 «Нефтяные топлива и смазочные материалы»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 031 «Нефтяные топлива и смазочные материалы»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «___» ____________ 202   г. №

Правила применения настоящего стандарта и проведения его мониторинга установлены в ГОСТ Р 1.16–2011 (разделы 5 и 6).

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии собирает сведения о практическом применении настоящего стандарта. Данные сведения, а также замечания и предложения по содержанию стандарта можно направить не позднее, чем за 4 мес до истечения срока его действия разработчику настоящего стандарта по адресу: 606000, Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, г. Дзержинск, 
ул. Лермонтова, дом 16 и/или в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии по адресу: 123112 Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2.

В случае отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты» и также будет размещена на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 202

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Введение

Настоящий предварительный национальный стандарт (далее – стандарт) разработан для апробации метода определения содержания индивидуальных хлорорганических соединений, а также их суммарного содержания в нефти 
с использованием поточного анализатора.

Целью практического применения настоящего стандарта является накопление массива данных в рамках научно-исследовательской деятельности заинтересованных лиц для последующей разработки на основе полученных результатов национального стандарта на метод испытания.

Положения настоящего стандарта не применяют для осуществления оценки соответствия любой из сторон.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НЕФТЬ Определение содержания хлорорганических соединений поточным анализатором Crude oil. Determination of organic chlorides by a flow analyzer

Срок действия – с 202    –  25  – 02

до 202    –  25  – 02

- 1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает метод определения содержания индивидуальных хлорорганических соединений в нефти от 0,1 млн-1 (ppm, мкг/г), 
а также их суммарного содержания с использованием поточного анализатора.

Примечания

1 Настоящий стандарт разработан на основе оценки результатов испытания образцов нефти, содержащих индивидуальные хлорорганические соединения в диапазоне от 0,1 до 5,0 млн-1 (ppm, мкг/г).

Допускается применять настоящий стандарт для определения содержания индивидуальных хлорорганических соединений вне указанного диапазона, однако установленные показатели прецизионности в этом случае не применимы.

2 Допускается также применять настоящий стандарт для определения содержания индивидуальных хлорорганических соединений, а также их суммарного содержания 
в нефтепродуктах, стабильном газовом конденсате и его смеси с нефтью, однако установленные показатели прецизионности в этом случае могут быть не применимы.

1.2 По настоящему стандарту определяют следующие индивидуальные хлорорганические соединения:

- тетрахлорметан;

- трихлорметан;

- тетрахлорэтилен;

- дихлорметан;

- 1,2-дихлорэтан;

- трихлорэтилен;

- пентахлорэтан;

- гексахлорэтан;

- 1,1,1,2-тетрахлорэтан;

- 1,1,2,2-тетрахлорэтан.

Примечание – Перечень определяемых индивидуальных хлорорганических соединений может быть расширен по отношению к установленным в настоящем стандарте.

1.3 В настоящем стандарте не предусмотрено рассмотрение всех вопросов обеспечения безопасности, связанных с его применением. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность за установление соответствующих правил, а также определяет целесообразность применения законодательных ограничений перед его использованием.

- 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 1770 (ИСО 1042–83, ИСО 4788–80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 2517 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

ГОСТ 9293 (ИСО 2435–73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия

ГОСТ 9991 Гексахлорэтан технический. Технические условия

ГОСТ 20288 Реактивы. Углерод четыреххлористый. Технические условия

ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 29227 (ИСО 835-1–81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 31873 Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб

ГОСТ OIML R 76-1 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические 
и технические требования. Испытания

ГОСТ Р 53228 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические 
и технические требования. Испытания

ГОСТ Р 58144 Вода дистиллированная. Технические условия

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего 
пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять 
в части, не затрагивающей эту ссылку.

- 3 Сущность метода

Сущность метода заключается в равновесной парофазной экстракции 
образца нефти с последующим определением содержания индивидуальных хлорорганических соединений капиллярной газовой хроматографией и дальнейшей автоматизированной обработкой полученной информации.

- 4 Мешающие факторы

К мешающим факторам относятся загрязнение системы ввода образца 
и потока газа-носителя, приводящие появлению ложных пиков на хроматограмме. Для устранения мешающих факторов проводят дополнительную очистку системы подачи газа-носителя, промывают колонки растворителем, проверяют герметичность системы и т. д. Дополнительно см. инструкцию изготовителя анализатора.

- 5 Реактивы и материалы

5.1 Чистота реактивов

Если не указано иное, то используют реактивы квалификации х. ч. или выше.

Примечания

1 Допускается использовать реактивы квалификации, отличной 
от указанной, при условии, что они не снижают точность определения.

2 Допускается использовать стандартные образцы индивидуальных хлорорганических соединений в нефти.

5.2 Азот газообразный особой чистоты по ГОСТ 9293.

5.3 Вода дистиллированная по ГОСТ Р 58144.

5.4 Тетрахлорметан по ГОСТ 20288, массовая доля основного вещества 
не менее 99,8 %.

5.5 Трихлорметан стабилизированный 0,2 % масс. этанола для УФ-спектроскопии, массовая доля основного вещества не менее 99,5 %.

5.6 Тетрахлорэтилен (стабилизированный 0,0005 % масс. тимола), массовая доля основного вещества не менее 99,5 %.

5.7 Дихлорметан, массовая доля основного вещества не менее 99,8 %.

5.8 1,2-Дихлорэтан, массовая доля основного вещества не менее 99,8 %.

5.9 Трихлорэтилен (стабилизированный 0,001 % фенола), массовая доля основного вещества не менее 99,9 %.

5.10 Пентахлорэтан, массовая доля основного вещества не менее 95 %.

5.11 Гексахлорэтан по ГОСТ 9991, массовая доля основного вещества 
не менее 99 %.

5.12 1,1,1,2-Тетрахлорэтан, массовая доля основного вещества не менее 99 %.

5.13 1,1,2,2-Тетрахлорэтан для хроматографии, массовая доля основного вещества не менее 99,8 %.

5.14 Изооктан, не содержащий хлор, массовая доля основного вещества 
не менее 99,5 %.

- 6 Аппаратура

6.1 Анализатор хлорорганических соединений в нефти поточный 
(с возможностью проведения испытания в режиме ручной загрузки образца), обеспечивающий определение индивидуальных хлорорганических соединений
в диапазоне от 0,1 до 5,0 млн-1 (ppm, мкг/г) с пределами допускаемой основной абсолютной погрешности в диапазоне измерений ± 0,35 Xвх, где Xвх – массовая 
доля органически связанного хлора, млн-1 (ppm, мкг/г). Анализатор, как правило, состоит из аналитического блока и блока подготовки пробы.

6.1.1 Аналитический блок включает в себя отсек электроники; отсек детекторов, в состав которого входят два электронно-захватных детектора; отсеки термостатов, содержащие переключающие краны и краны дозаторы, взрывозащищенные нагреватели, капиллярные колонки.

Примечание – При эксплуатации анализатора соблюдают соответствующие меры по обеспечению безопасности.

6.1.2 К основным элементам блока подготовки пробы относятся: парофазный пробоотборник, механический регулятор давления и система трубопроводов.

6.2 Анализатор плотности поточный с диапазоном измерений от 630
до 1010 кг/м3 и пределами допускаемой абсолютной погрешности измерений –
±1,0 кг/м3.

6.3 Весы специального (I) класса точности по ГОСТ OIML R 76-1 или 
ГОСТ Р 53228 с действительной ценой деления, не превышающей 0,001 г.

6.4 Дозатор пипеточный одноканальный с диапазоном объемов дозирования от 2 до 20 мм3; пределы систематической составляющей основной относительной погрешности от ± 8 % до ± 2 %.

6.5 Воронка стеклянная лабораторная по ГОСТ 25336.

6.6 Цилиндр 1-25–1 по ГОСТ 1770.

6.7 Колбы 2–25–2, 2-1000–2 по ГОСТ 1770.

6.8 Пипетки 2–1–2–0,5; 2–1–2–2, 2–1–2–5 по ГОСТ 29227.

6.9 Цилиндры 2-500–1 по ГОСТ 1770.

6.10 Холодильник или термостат, обеспечивающий хранение проб при температуре (4 ± 2) °С.

- 7 Отбор проб

7.1 При проведении испытания в режиме ручной загрузки образца отбор 
проб  – по ГОСТ 2517 или ГОСТ 31873.

7.2 При проведении испытания в режиме автоматического отбора пробы на потоке отбор проб – в соответствии с инструкцией изготовителя анализатора.

- 8 Подготовка к проведению испытания

8.1 Подготовку анализатора проводят в соответствии с инструкцией изготовителя.

8.2 Градуировка

8.2.1 Градуировку проводят в соответствии с инструкцией изготовителя анализатора.

8.2.2 Готовят градуировочные растворы в соответствии с приложением А.

Примечание

1 Хранят приготовленные градуировочные растворы в холодильнике при температуре от 2 °С до 6 °С отдельно от чистых хлорорганических соединений (в разных холодильниках) не более 7 дней.

2 Допускается использовать в качестве градуировочных растворов стандартные образцы индивидуальных хлорорганических соединений в нефти.

8.2.3 Градуируют анализатор в диапазоне измерения методом абсолютной градуировки в соответствии с инструкцией изготовителя. Каждый градуировочный раствор анализируют не менее двух раз. Строят с использованием программного обеспечения анализатора градуировочные графики для каждого определяемого хлорорганического соединения.

8.2.4 Проводят градуировку не реже одного раза в 12 мес не менее чем 
по трем градуировочным растворам.

8.2.5 Контроль стабильности градуировки проводят не реже одного раза в 
3 мес по контрольным растворам, приготовленным в соответствии с инструкцией изготовителя анализатора.

Примечание – Допускается для контроля градуировки использовать соответствующие стандартные образцы индивидуальных хлорорганических соединений в нефти.

Для оценки стабильности градуировки проводят определение для одного или более контрольных растворов. Содержание измеряемых компонентов 
в контрольном растворе должно находиться в диапазоне измерений. Полученные результаты сравнивают с расчетным значением суммарной концентрации хлорорганических соединений в используемом контрольном растворе. Если результат определения суммарной концентрации хлорорганических соединений в контрольном растворе Cсум, мг/дм3, удовлетворяет уравнению (1), то градуиро-вочная характеристика считается стабильной.

Qсум-CсумQсум≤0,01 Uгхотн,                                            (1)

где Qсум − расчетная суммарная массовая концентрация хлорорганических соединений в контрольном растворе, мг/дм3;

Uгхотн – относительная стандартная неопределенность установления градуировочной характеристики, %.

Примечание – Относительная стандартная неопределенность установления градуировочной характеристики для анализируемых хлорорганических соединений 
не должна превышать ± 20 %.

- 9 Проведение испытания

9.1 Проводят определение в соответствии с инструкцией изготовителя анализатора.

9.2 Перед проведением испытания выполняют осмотр анализатора, проверяют целостность основных узлов и газовых линий. Проводят определение содержания индивидуальных хлорорганических соединений только после полной загрузки операционной системы и программного обеспечения анализатора.

9.3 Выбирают режим работы анализатора: автоматическая/ручная загрузка образца.

9.4 Анализатор поступает с предварительными настройками изготовителя. Пример типовых параметров работы анализатора приведен в таблице 1. Настройка анализатора, проверка стабильности сигналов, установка температурного режима парофазного пробоотборника, контроль метрологических характеристик – 
в соответствии с инструкцией изготовителя.

Таблица 1 – Пример типовых параметров работы анализатора

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Температура термостата колонок, °С | От 70 до 110 |
| Температура термостата кранов-дозаторов, °С | От 110 до 130 |
| Аналитический канал 1 Температура детекторов электронозахватных детекторов, °С Давление азота перед колонкой, кПа Расход азота в линии сброса пробы, см3/мин Расход газа в линии поддува электронозахватных детекторов, см3/мин | 300 166,7 От 10 до 120 30 |
| Аналитический канал 2 Температура электронозахватных детекторов, °С Давление азота перед колонкой, кПа Расход азота в линии сброса пробы, см3/мин Расход газа в линии поддува электронозахватных детекторов, см3/мин | 300 166,7 От 0 до 30 30 |
| Температура переходной линии, °С | 110 |
| Давление накачки, кПа | 294 |
| Температура парофазного пробоотборника, °С | От 50 до 130 |
| Время термостатирования пробы, мин | 40 |

9.5 При проведении определения в режиме ручной загрузки образца отбирают в цилиндр 250 см3 испытуемого образца нефти. Затем с использованием стеклянной воронки загружают образец в парофазный пробоотборник. Закрывают горловину пробоотборника, ставят отметку в системе анализатора о завершении ручного наполнения. Далее анализатором в автоматическом режиме проводится термостатирование образца с дальнейшим определением. Аналогично проводят второе определение.

9.6 Результаты определения при необходимости передаются 
в автоматизированную систему управления технологическим процессом.

- 10 Обработка результатов испытания

10.1 Расчет массовой концентрации каждого анализируемого хлорорганического соединения, а также суммарной массовой концентрации хлорорганических соединений проводится в автоматизированном режиме 
с использованием программного обеспечения анализатора следующим образом.

10.1.1 Массовую концентрацию каждого определяемого хлорорганического соединения Ci, мг/дм3, в образце нефти рассчитывают по формуле

Ci=ki Si,                                                            (2)

где ki – градуировочный коэффициент для i-го определяемого хлорорганического соединения, мг/(дм3∙мВ∙мин);

Si – площадь i-го определяемого хлорорганического соединения, мВ∙мин.

10.1.2 Суммарную массовую концентрацию Cсум, мг/дм3, определяемых хлорорганических соединений рассчитывают по формуле

Cсум=Ci.                                                         (3)

10.1.3 Массовую долю каждого определяемого хлорорганического соединения Xi, млн-1 (ppm, мкг/г), рассчитывают по формуле

Xi=Ciρ,                                                             (4)

где ρ – плотность анализируемого образца нефти, г/см3.

Примечание – Значение плотности, необходимое для расчета массовой доли хлорорганических соединений, принимается при поточных измерениях равным значению, полученному поточным анализатором плотности при температуре испытания; в режиме ручной загрузки образца – равным значению плотности, полученной лабораторными методами в аналогичных условиях.

10.1.4 Массовую долю каждого определяемого хлорорганического соединения в пересчете на органически связанный хлор Xi,Cl, млн-1 (ppm, мкг/г), рассчитывают 
по формуле

Xi,Cl=Xi Wi,,                                                       (5)

где  Wi, – массовая доля хлора, содержащегося в одной молекуле i-го хлорорганического соединения в соответствии с таблицей 2, г/г.

Таблица 2 – Массовая доля хлора, содержащегося в одной молекуле определяемых хлорорганических соединений

| Наименование хлорорганического соединения | Формула | Wi,, г/г |
| --- | --- | --- |
| Тетрахлорметан | CCl4 | 0,922 |
| Трихлорэтилен | C2HCl3 | 0,810 |
| Трихлорметан | CHCl3 | 0,891 |
| Тетрахлорэтилен | C2Cl4 | 0,855 |
| 1,2-Дихлорэтан | C2H4Cl2 | 0,717 |
| Дихлорметан | CH2Cl2 | 0,835 |
| 1,1,1,2-Тетрахлорэтан | С2Н2Сl4 | 0,845 |
| 1,1,2,2-Тетрахлорэтан | C2H2Cl4 | 0,845 |
| Пентахлорэтан | C2HCl5 | 0,877 |
| Гексахлорэтан | С2Cl6 | 0,899 |
| Примечание – Для хлорорганических соединений, не включенных в таблицу, массовая доля хлора, содержащегося в одной молекуле, может быть определена, исходя из строения вещества. |  |  |

10.2 При испытании в режиме автоматического отбора пробы на потоке 
за результат испытания принимают значение единичного определения массовой доли каждого определяемого хлорорганического соединения в пересчете 
на органически связанный хлор, переданное в автоматизированную систему управления технологическим процессом.

10.3 При испытании в режиме ручной загрузки образца за результат испытания принимают среднее арифметическое значение двух определений массовой доли каждого определяемого хлорорганического соединения в пересчете на органически связанный хлор, округленное до первого десятичного знака.

10.4 Массовую долю хлорорганических соединений в сумме в пересчете 
на органически связанный хлор Xсум,  Cl, млн-1 (ppm, мкг/г), рассчитывают по формуле

Xсум,  Cl=Xi,Сl.                                                     (6)

- 11 Прецизионность

11.1 Приведенные в разделе показатели прецизионности получены 
по результатам проведения комплекса испытаний. В настоящее время продолжается апробация метода, в т. ч. с целью корректировки показателей прецизионности с учетом результатов исследований. Показатели прецизионности получены по результатам испытания образцов нефти и могут отличаться в случае применения настоящего стандарта для определения содержания индивидуальных хлорорганических соединений, а также их суммарного содержания в нефтепродуктах, стабильном газовом конденсате и его смеси с нефтью.

11.2 Повторяемость

Относительное расхождение между результатами двух определений массовой доли каждого определяемого хлорорганического соединения в пересчете 
на органически связанный хлор, полученными на идентичном испытуемом материале одним оператором с использованием одного и того же оборудования при нормальном и правильном выполнении метода, может превышать значение rотн, приведенное в таблице 3, только в одном случае из 20.

Таблица 3 – Прецизионность метода

В процентах

| Наименование хлорорганического соединения | rотн | Rотн |
| --- | --- | --- |
| Тетрахлорметан | 17 | 39 |
| Трихлорметан | 28 | 34 |
| Тетрахлорэтилен | 17 | 28 |
| Дихлорметан | 17 | 28 |
| 1,2-Дихлорэтан | 28 | 39 |
| Трихлорэтилен | 17 | 28 |
| Пентахлорэтан | 20 | 28 |
| Гексахлорэтан | 20 | 28 |
| 1,1,1,2-Тетрахлорэтан | 28 | 34 |
| 1,1,2,2-Тетрахлорэтан | 28 | 34 |

11.3 Воспроизводимость

Относительное расхождение между двумя результатами испытаний, полученными разными операторами, на идентичном испытуемом материале 
при нормальном и правильном выполнении метода, может превышать значение Rотн, приведенное в таблице 3, только в одном случае из 20.

11.4 Приведенные в разделе показатели прецизионности применимы только при испытании в режиме ручной загрузки образца.

## Приложение А

## (обязательное)

## Приготовление градуировочных растворов хлорорганических соединений 
в нефти

А.1 Приготовление градуировочных растворов проводят в два этапа:

- приготовление базовых растворов (далее – БР) хлорорганических соединений 
в изооктане;

- приготовление градуировочных растворов (далее – ГР) разбавлением БР нефтью.

А.2 Аппаратура, реактивы и материалы

Используют аппаратуру, реактивы и материалы, указанные в разделах 4 и 5.

А.3 Подготовка лабораторной посуды

А.3.1 Новую посуду моют горячей водой, затем тщательно, не менее пяти раз, ополаскивают дистиллированной водой.

А.3.2 Использованную ранее посуду моют горячей водой, затем ополаскивают дистиллированной водой, затем промывают последовательно толуолом и ацетоном, 
не содержащими хлор, сушат стеклянные детали потоком сухого азота или другого инертного газа.

А.4 Нефть, отобранную для приготовления ГР, проверяют на отсутствие анализируемых хлорорганических соединений с помощью анализатора, используя режим ручной загрузки пробы. Наличие более 0,1 млн-1 (ppm, мкг/г) каждого хлорорганического соединения в исходной пробе нефти не допускается. В случае обнаружения указанного количества анализируемых хлорорганических соединений в отобранной нефти, нефть отбирают заново и проверяют. В случае обнаружения указанного количества анализируемых хлорорганических соединений в повторно отобранной пробе нефти, эту нефть 
не используют для приготовления ГР.

А.5 Приготовление базовых растворов хлорорганических соединений 
в изооктане

А.5.1 Готовят БР хлорорганических соединений в изооктане в соответствии с таблицей А.1.

Таблица А.1 – Примерные концентрации БР хлорорганических соединений в изооктане

| Наименование хлорорганического соединения | Масса навески чистого хлорорганического соединения, мг | Объем чистого хлорорганического соединения, мм3 | Концентрация хлорорганического соединения, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тетрахлорметан | 25 | 16 | 1000 |
| Трихлорметан | 25 | 17 | 1000 |
| Тетрахлорэтилен | 25 | 16 | 1000 |
| Трихлорэтилен | 25 | 17 | 1000 |
| 1,1,1,2-Тетрахлорэтан | 25 | 16 | 1000 |
| 1,1,2,2-Тетрахлорэтан | 25 | 16 | 1000 |
| Пентахлорэтан | 25 | 15 | 1000 |
| Гексахлорэтан | 5 см3 (из раствора с концентрацией 5 мг/см3) |  | 1000 |
| 1,2-Дихлорэтан | 25 | 20 | 1000 |
| Дихлорметан | 25 | 19 | 1000 |
| Суммарная концентрация хлорорганических соединений | – | – | 10 000 |

А.5.2 Взвешивают колбу с притертой пробкой вместимостью 25 см3. Вносят навеску сухого гексахлорэтана массой 125 мг. При помощи цилиндра вносят в колбу 15 см3 изооктана.

Колбу с раствором герметично закрывают, тщательно перемешивают до полного растворения гексахлорэтана в изооктане. Доводят объем раствора до метки изооктаном.

Рассчитывают концентрацию гексахлорэтана Cгексахлорэтан в изооктане, мг/см3, в растворе по формуле

Cгексахлорэтан в изооктане=mнавески гексахлорэтанаVк,                                  (А.1)

где mнавески гексахлорэтана – масса сухого гексахлорэтана, взятого для приготовления раствора,

мг;

Vк – вместимость колбы, см3.

А.5.3 Взвешивают колбу с притертой пробкой вместимостью 25 см3. Вносят 
в колбу при помощи цилиндра 15 см3 изооктана. Регистрируют массу колбы 
с растворителем.

Добавляют пипеткой 5 см3 раствора гексахлорэтана в изооктане, регистрируют массу колбы. С помощью дозатора добавляют 16 мм3 тетрахлорэтилена, 16 мм3 тетрахлорметана, 17 мм3 трихлорметана, 17 мм3 трихлорэтилена, 16 мм3 1,1,1,2-тетрахлорэтана, 16 мм3 1,1,2,2-тетрахлорэтана, 15 мм3 пентахлорэтана, 20 мм3 1,2-дихлорэтана, 19 мм3 дихлорметана, регистрируя массу колбы после добавления каждого вещества. Доводят объем раствора до метки изооктаном.

Колбу с раствором герметично закрывают, тщательно перемешивают и отстаивают 
в течение 2 ч.

Массовую концентрацию каждого индивидуального i-го хлорорганического соединения в БР, кроме гексахлорэтана, Сi, бр, мг/дм3, рассчитывают по формуле

Сi, бр= mi,брVк  1000,                                                        (А.2)

где mi,бр – масса i-го хлорорганического соединения, взятого для приготовления БР, мг;

1000 – коэффициент пересчета вместимости колбы из см3 в дм3.

Массовую концентрацию гексахлорэтана в БР СГХЭ, бр, мг/дм3, рассчитывают 
по формуле

СГХЭ, бр=  СГХЭ1∙ VГХЭ1Vк  1000,                                                  (А.3)

где CГХЭ1 – массовая концентрация гексахлорэтана в растворе гексахлорэтана в изооктане, мг/ см3;

VГХЭ1 – объем раствора гексахлорэтана в изооктане, см3;

Суммарное содержание хлорорганических соединений в БР – сумма концентраций индивидуальных хлорорганических соединений должно составлять 10 000 мг/дм3.

А.6 Приготовление градуировочных растворов хлорорганических соединений 
в нефти

Готовят ГР разбавлением БР. В колбы с притертой пробкой вместимостью 
1000 см3 вносят по 500 см3 нефти мерным цилиндром вместимостью 500 см3. В каждую колбу с помощью пипеток добавляют необходимый объем БР в соответствии с таблицей А.2.

Таблица А.2 – Приготовление ГР хлорорганических соединений в нефти

| Наименование | Градуировочный раствор |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер градуировочного раствора | №1 | №2 | №3 |
| Объем базового раствора, см3 | 0,1 | 2,0 | 5,0 |
| Суммарное содержание хлорорганических соединений, мг/дм3 | 1,0 | 20 | 50 |

После добавления аликвоты БР доводят объем раствора в колбе до метки нефтью, энергично встряхивают и отстаивают в течение суток для гомогенизации, периодически перемешивая вручную.

Концентрацию каждого хлорорганического соединения в ГР Ci,ГР, мг/дм3, рассчитывают по формуле

Ci,ГР=Ci,бр×VVк,                                                       (А.4)

где Ci,бр – массовая концентрация i-го хлорорганического соединения в БР, мг/дм3;

V – объем БР, взятого для приготовления ГР, см3;

Vк – вместимость колбы, см3.

Приготовленные ГР хранят в герметично закрытых темных бутылях или колбах 
в холодильнике отдельно от чистых хлорорганических соединений.

Неопределенность приготовления ГР не должна превышать ± 20 % по каждому отдельному хлорорганическому соединению, а также по общей концентрации всех исследуемых соединений в ГР.

А.7 Срок годности готовых БР И ГР при хранении в холодильнике не более семи дней.

УДК 665.61:543.635.9:543.216.131:006.354 ОКС 75.040 Ключевые слова: нефть, определение содержания хлорорганических соединений поточным анализатором

| Заместитель председателя ТК 031 | В.П. Коваленко |
| --- | --- |
| Ответственный секретарь ТК 031 | Л.О. Перегородиева |